| 仪器设备名称 | 智能数据采集和信号分析系统 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 1、连接设备 1）用网线将INV3060A连接至计算机网线接口并修改计算机的IP地址，计算机的IP地址前三位为 192.168.0，最后一位不能和连接的INV3060A采集仪的最后一位相同，并在IP设置范围内。 2）将电源连接至INV3060A的INPUT端口。 3）将INV1861A应变调理器用提供的数据线连接至INV3060A。 4）打开INV3060A和INV1861A的电源开关。 5）打开 Coinv DASP V10软件，进入DASP专业版。 2、示波采样 1）单击工具栏上的“示波采样”，单击“开始”进入示波采样界面。 2）单击示波采样界面上方的“设置[P]”弹出“设置 DASP 采样参数”界面，首先进行“基本参数”的设置，如实验名（其中最后一位不能为数字）、试验号（根据测试需要可以选中“自动增加”复选框）、数据存储路径、采样频率（由测试关心的频带范围决定并要符合采样定理）。另外，在对话框下部有“采样通道数”设置及“起始通道”设置，单击即出现下拉菜单，可以根据具体测试的通道数及想要的起始通道做相应的设置，这里选择一通道采样，起始通道为 1。如果选中“采样时在采集仪内部同时进行存储”则可以将采集到的数据传到上位计算机的同时存储在 INV3060A 内置的存储卡上。 3）单击“通道参数”选项卡，根据测试的物理量选择正确的工程单位，这里选择“με”，标定值根据所选的供桥电压和组桥方式共同决定。 4）进入“开始条件”及“结束条件”选项卡中选择需要的开始和结束采样方式，“高级设置”和“其他通道”则不需要进行设置。最后点击“确定”按钮，回到示波界面。 5）回到示波采样界面后，点击左下角的“零点校准”，先点“复原”将所有通道的直流偏移量清为零，然后按下 INV1861A 上的平衡按钮（也可点击软件界面上的“自动平衡”按钮），这时按钮的灯会闪烁一次，波形也会发生一定变化，等波形稳定了，再按一次平衡按钮，使波形基线更加接近坐标零点，然后点击“校准”，将波形基线拉到零点。 6）这时可以旋转应变模拟仪 INI2309A 上的旋钮改变应变值，查看界面显示值是否与应变模拟仪产生的应变相同，如图 9 所示。如果相同，则说明接线及标定值等正确，将应变模拟仪换成应变片进行测试；如不同，检查各个步骤查找原因改正。 7）完成上述设置即可进行应变数据采集，单击 DASP 专业版上的“采样”按钮，进行应变数据采集，采集的数据存储在设置的存储路径下即可进行后续分析。 |  |