AGI SuperSting作业指导书

一、准备工作

1、准备1~2块电瓶，并给电瓶充满电，保证野外数据采集能够正常进行。

2、把设备装备好，列一个清单，出野外之前由专人照着清单清点一遍，保证需要带的设备全部齐全。

常用分布式地面电阻率测量系统：SuperSting主机、开关电极线缆、不锈钢电极、数据传输线、笔记本电脑、电源线。

其他主要配件：锤子、胶布、测绳等。

3、使用SSADMIN创建命令文件

1)点击 SuperSting Command Creator模块，在SSADMIN 右上角处，见图11。

2)如果使用SuperSting R1/IP，要确保勾选 SuperSting R1/IP，见图11下方红圈。如果使用 SuperSting R8/IP，则无需勾选。

图1： SuperSting Administrator  SSADMIN软件

3)如果使用SuperSting R8/IP，建议勾选 Create Reverse Array。在许多情况下，可以加速滚动测量。 对于SuperSting R1/IP无需勾选。

4)输入预计使用的电极数。

5)深度刻度是基于电极间距估算的。乘以计划布置的电极距，得到探测深度估算值。见图2中图形深度刻度尺(例如，3 ES 意味着 3 倍计划布置的电极距)。

图2：使用SSADMIN软件创建命令文件

6)在Prog ID 窗口输入命令文件 ID名称。在探测时，在SuperSting主机上选择Command file ，将会显示该ID名。如果忘记输入ID名，在SuperSting主机上将找不到该命令文件。

Note: 忘记输入ID名可能会引起 “lost command file”。该命令文件存在，但是不可见。ID名是保存命令文件的默认文件名。

7)选择探测排列装置。

8)下表给出不同装置“Electrode Spacing Units”的建议值，不同装置需输入的参数不同。

| 排列类型 | 参数 | 设置 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schlumb | Max AB/MN | 11 | -保持最大的 AB/MN小于或等于11，在大多数情 |
|  |  |  | 况可得到较强的信号。 |
|  | Expansion | # | -等于或大于 0.25 x电极总数，将会获得所有可 |
|  | Factor |  | 能的数据点 |
|  |  |  | 小于0.25 x 电极总数，相当于深度滤波器。 |
| Wenner | Expansion | # | -等于或大于 0.3 x 电极总数，将会获得所有可能 |

|  | Factor |  | 的数据点 小于0.3 x 电极总数，相当于深度滤器。 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dip-Dip | Max n | 8 | 发射偶极和接收偶极的间距（单位是电极距x） |
|  |  |  | 选择8，在大多数情况会获得足够强的信号。 |
|  | Max Dipole | 6 | 取决于电极数，电极数为28时设置为3，电极数 |
|  |  |  | 为56时设置为6。为了获得所有数据，仅需填入 |
|  |  |  | 一个足够大的数即可。 |
| Pole-Dip | Max sep | 20 | 在大多数情况下输入20 会获得足够强的信号 |
|  | Max Dipole | 3 | 取决于电极数，电极数为28时设置为3，电极数 |
|  |  |  | 为56时设置为6。为了获得所有数据，仅需填入 |
|  |  |  | 一个足够大的数即可。 |
|  |  |  | 确保将无穷远极放置在无穷远处， |
| Pole-Pole | Max sep | 55 | 电极总数减一。 确保将无穷远极放置在无穷远处 |
|  | Expansion Factor | # |  |
| Schlumb Inv | Max AB/MN | 11 | 保持最大的 AB/MN小于或等于11，在大多数情况可得到较强的信号。 |
|  | Expansion Factor | # | -等于或大于 0.25 x电极总数，将会获得所有可能的数据点。小于0.25 x 电极总数，相当于深度滤波器。 |
| Load cmd file | N/A | N/A | 可以加载和显示命令文。 |

9)点击 Simulate按钮 ，可以通过图形显示查看测量过程。如果勾选Single Step，可以查看每一步测量过程。

10）Measure time测量时间设置：电阻率测量模式RES默认时间是1.2S，电阻率和激电测量模式RES/IP默认时间为0.5S。

11)点击Save CMD File 保存命令文件。

注意： 由SSADMIN创建的命令文件，截面几何单位都是按照电极距为1计算。野外实际使用的电极距，在主机中采集参数设置时手动输入。

4、下载命令文件到SuperSting

1)连接通信线缆” (part # 951002)到计算机串口，另一端连接到SuperSting PC COM接口。

如果计算机没有串口，连接USB-Serial 适配器(part # 951063)将通信线缆连接到计算机USB接口。Keyspan USA-19HS 随着 SuperSting配备。

2)打开SuperSting设备。

3)按下任意键进入主界面。当连接计算机时，必须在SuperSting主界面。

4)启动SSADMIN程序。

5)点击SuperSting control center 按键。

图3 SuperSting 控制按键

6)选择适当的com口，在菜单栏的Config选项中找到。

7)点击Connect 按键。 当连接建立后，在连接和断开按钮中间的方框会由红色变成绿色。SuperSting中可用的命令文件和数据文件将会在对应的窗口显示。

8)在菜单栏中选择 Command files ，点击Send new command。

9)选择要发送的命令文件。被选中的命令文件传输到SuperSting RAM 中。稍后，文件会在Administrators Command files 窗口中显示，表明文件已经在SuperSting中。

10)点击 Disconnect 按钮，断开通信。

- 仪器连接

常见的双模式开关电极线缆连接方式，如下图：

通常多于100个电极时，每隔50个电极要加一个信号提升器(Booster Box)，根据具体情况判断。根据试验所得，10米极距线缆，每根线缆4个电极，超过32个电极就需添加信号提升器。

- 野外采集过程

将电源钮向右扳动开机。仪器经过开机初始化后，将自动进入到主菜单界面中（如图3-1所示）。

图3-1 SuperSting R8/R1主菜单

1）创建数据文件（继续之前未完成测量则是选取文件）

在此步骤中，首先按“1”键，进入自动采集模式（Automatic mode）。此时，出现M1菜单界面（图3-2）。

图3-2 M1自动采集菜单（Automatic mode）

此时注意到，有三种不同选择（红色方框中标记，其中选项“1”是选择一个已有的，但是未完成的文件继续测量；选项“2”是创建一个新的数据文件，以用于存储即将测量的电法数据；选项“3”是针对当前数据文件，重新编辑采集信息，然后继续测量；）。对于一个新开始的测量，我们应该选“2”。

此时将弹出M12菜单（图3-3），此时光标位于下图黑色方块处,可以在此输入数据文件名（最多8位）。

图3-3 M12创建新数据文件

输入数字时，直接按数字所在的字符键即可。如需输入字母，则需F1-F3键配合：先按F1键，再按字符键，输入的是该字符键所代表的第一个字母；先按F2键，再按字符键，输入的是该字符键所代表的第二个字母；先按F3键，再按字符键，输入的是该字符键所代表的第三个字母。输入错误时，可以按键盘上的“BSP”键撤销输入。数据文件名输入完毕后，按“ENTR”键确认。

2）选取命令文件

数据文件名确认后，将弹出菜单M123（选择命令文件菜单，见图3-4），提示用户选择采集命令文件。

图3-4 M123选择命令文件

此时可以按键盘中的“+”或者“-”键，向上或向下移动光标。将光标移动到用户所需要调用的命令文件处，按“ENTR”确认。确认命令文件后，将弹出菜单M124（数据文件设置菜单，见图3-5）

图3-5 M124设置数据文件

在界面中第二行，显示本数据文件要调用的命令文件名（上一步选择，在此处不能再修改）。自第三行起为本数据文件需要编辑的信息：

Measure Unit是测量中使用的长度单位。可选的单位有Meter和Feet，通常选米（meter）。选择时可以按“+”或者“-”键更改所选的单位。按“ENTR”键确认后，光标移动至下一项Scale Factor。

Scale Factor为尺度因子，该因子乘以作命令文件时的最小极距即为实际的最小极距。按“ENTR”键确认后，光标移动至下一项。

Start X、Start Y、Start Z则分别对应剖面起始点的坐标与高程，单剖面测量时，这个三个参数通常为0。按“ENTR”键确认后，光标移动至下一项。

Roll-along选项为是否需要作滚动测量，其值为NO时表示不作滚动测量，其值为YES时表示作滚动测量，可以按“+”或者“-”键更改。按“ENTR”键确认后，光标移动至下一项。

End Address为测量结束地址，极少使用，通常选OFF将其关闭。

按“ENTR”键确认以上信息后，界面如图3-6a所示。

图3-6a设置完成的M124菜单               图3-6b是否继续设置

此时，再按“ENTR”键，将进入到图3-6b所示界面。选择按“ENTR”键继续设置，将弹出菜单如图3-7所示。

3）选取电极开关类型

图3-7电极开关类型选择菜单

此时用户应该根据自己的电极类型选择，如果是集中式电缆选择1，如果是分布式电缆则选择2。

4）选择R8（8道）/R1（单道）测量系统

（注：R1系统无此界面）

电缆选择后会弹出菜单（图3-8），由用户选择测量系统类型。如果是R1系统应选1（单道测量），如果是R8系统，则应选择8（8道测量）。

图3-8测量系统类型选择菜单

5）电缆地址设置

测量系统选择完毕后，将弹出M62电缆地址设置的界面（图3-9）。

图3-9 M62电缆地址设置

通常情况下，如果用户不做滚动时，只需填入要使用的电极的最低位地址（ElecL）和最高位地址（ElecH），将其作为一整段即可。但是，如果要做滚动时，通常将所有地址分为四段（能等分最好）。

例如：要测量40道的一段剖面，使用的电极地址码是1-40号。在不做滚动的情况下：首先，按“2”键，清空之前所有的地址表。然后按“1”添加地址，此时光标将移动到Elec Low的后面，输入1作为最低位地址，然后按“ENTR”确认。此时光标会移动到High的后面，输入40，然后按“ENTR”确认，这时可以看到Section之下为1，ElecL之下为1，ElecH之下为40。这时地址表编辑完毕，按“MEN”键退出即可。

如果要做滚动，必须注意，要将1-40号电极分为四段，分别将其按由低到高的顺序编为：第一段（1-10）、第二段（11-20）、第三段（21-30）、第四段（31-40）。第一段地址的设置方式与非滚动测量的情形相同，设置好第一段后，再按“1”键添加，这时光标又移动到Elec Low的后面，此时可以设置第二段的首地址11，按“ENTR”确认后，光标移动到High的后面，输入第二段尾地址20，再按“ENTR”确认，此时第二段也设置好了。依次重复以上步骤，将四段地址设置完毕，然后按“MEN”键退出即可。

6）测量设置

退出地址表设置菜单后，将弹出M61测量设置菜单（图3-10）。在此界面中，用户可以更改或者重新设置需要的测量参数。但通常情况下，大多数参数使用默认参数即可，用户测量中可能涉及到更改的参数是Max current（最大电流）、Measure time（测量时间）、Separate potential（双模式开关）、Measure mode（测量模式）。

图3-10 M61测量设置

Max current（最大电流）默认情形下为2A。R8/R1仪器主机的最大输出电流为2A，电压为400V，在野外实际观测时仪器会根据接地电阻的情况自动调整输出电流。因此，在野外实际观测时我们通常使用2A（2000mA）。另外，R8在室内做测试盒测试的时候，最大电流不得超过50mA，R1无此测试，不涉及改变输出电流值。

Measure time（测量时间），测量电阻率时默认情形下为1.2S。必须注意，测量极化率的时候，在打开双模式开关、设定了RES/IP测量模式之后，还应该更改Measure time,默认值为0.5s（IP测量时，PC机做命令的时间只是显示给用户看的，无实际意义，真正的测量时间在此处设定）。更改时先按“5”，进入Measure time的更改选项中，然后可以用+/-号来选择相应数值。

Separate potential（双模式开关）有两个值：ON/OFF。做单纯的电阻率测量时，应该关闭双模式开关，选择OFF；做激电测量时选ON。两者之间相互切换按“6”键。

Measure mode（测量模式），在做单纯的电阻率测量时选项值应为RES；做激电测量时选择RES/IP。两者之间相互切换按“7”键即可。

（注：另外R1系统还有多一项选择SP测量，按“7”键在三者中变换）

所有测量参数确定之后，按“MEN”退出，系统将自动弹出M31接地电阻检测界面（图3-11）。

7）接地电阻测试

图3-11 M31接地电阻测试

按“1”键，然后输入起始地址（Start address），按“ENTR”确认。按“2”键，输入结束地址（End address），按“ENTR”确认。按F1键开始测试接地电阻（接地电阻以小于1K欧姆为宜）。接地电阻测试完毕后，按“MEN”键退出即可，此时会回到M1自动测量菜单中。

8）开始观测

图3-12 测量界面

按“MEA”键开始测量。测量中遇到突发情况，可以按MEN暂时退出测量，解决遇到的问题之后，可以按“MEA”继续测量。

（注意：继续测量时，可以选3编辑勘探信息，可将要开始执行的命令行提前1-2行，以避免关断测量之前会有不确定的坏数据。例如：总计300行命令，中断观测前已执行122行，那么“Command line #”之后会显示122/300。此时可以按“3”编辑测量信息，然后将光标移动到Command line #之后，将起始的命令行改为121。）

特别提示：做滚动测量时，之前的第六步（图3-6a所示）中，Roll-along选择的值应为YES，另外，地址表中应分四段设置。做完一次剖面后，仪器将提示是否继续滚动，给出选项选择按“ENTR”或者“MEN”键。如果不需要做滚动测量了，用户按“MEN”键退出测量即可；如果要继续滚动，按“ENTR”选择继续，此时数秒钟之后仪器会自动关机，这时可以移动电极。移动完成后开机，仍然有提示，按提示内容按键即可。

图3-12 滚动测量时电极移动示意图

图中显示28道测量系统，“Roll 1”表示第一次滚动时将1-7号电极移到22-28电极段之后，“Roll 2”表示第二次滚动再将8-14电极段接在1-7之后，以后各次滚动依此类推。

重要提示：为了数据安全，每天都应及时将数据导出。