1、实验前的准备

①检查电力系统是否正常，仪器各部分电器开关是否处于关闭状态。

②打开总电源开关、控制台电源开关、油源总开关、温控机开关。

③启动工控机，打开试验软件，分别点击轴向控制和围压控制的“连接”按键。所有对轴向和围压的控制都要在这两个控制器被连接的状态下才能执行，断开状态下不工作。以下说明中不再特别指出。在常压下根据需要给围压、渗压等传感器读数在软件“传感器读数修改”界面清零。

④启动油源，点击“Motor Start”按键，缓慢顺时针旋转电位器，将油源压力调节至合适值（一般略大于目标围压值的1/3）。

⑤打开压力控制柜门，打开上层围压增压缸抽液阀，关闭排气阀和加压阀；打开中层液渗作动器抽排液阀，关闭加压阀。

⑥分别给围压和液渗缸内抽入足够量的液体。围压：打开控制台上的“围压伺服”开关，点击软件围压控制中的“抽液”按键。液渗缸：打开“液渗伺服”开关，点击软件液渗控制中的“快速抽液”。抽满后点击相应“停止”按键。

⑦如果需要进行气体渗透试验，应加压前在下层的气体渗透缸上关闭加压阀、打开充气阀，并向其中充入适当压力的气体。

⑧如需要进行温度控制试验，应先打开温控机总电源开关，按set健设置好目标温度，最后长按电源键启动温控机（温控机的温度应略低于或略高于目标温度）。

2、装样

①将压力室推出至起吊机构下方，拧下固定螺母，拆下保温罩，连接好起吊机吊钩，使用遥控器将压力室吊起至合适高度。

②将事先制备好的岩石试样安放于试样底座上，套上热塑套，最后安装好试样帽及其管路。使用热风枪均匀地加热使其包紧试样。

③放下压力室外罩，并使得活塞杆压至试样顶部，均匀地拧紧各个螺母，安装好保温罩，将压力室推入到底。

④打开压力室顶部围压出水阀，关闭下部放水阀。关闭围压缸抽液阀，打开加压阀。点击软件围压控制栏中“排液”按键。待顶部围压出水阀出水后，先关闭控制台“围压伺服”开关，再点击软件上围压栏“停止”按键，最后关闭顶部出水阀。（若一次给压力室注水后5分钟后未见出水，应重新给围压缸补满水后再加至压力室内）

3、试验

①打开控制台“轴向伺服”开关，点击软件轴向控制栏中的上升按键，油缸会缓缓顶起小车平板，同时将整个压力室顶起，此操作前应注意要让油缸完全嵌入小车平板底部的凹槽内，避免压力室倾斜。待压力室活塞杆与轴向荷载传感器相距1-2cm时，点击软件轴向栏“停止”按键（可提前停止）。

②试验进入正式阶段后任意时刻都可以记录所有传感器试验数据，记录方法：输入合适的试验结果保存地址和文件名，设置好记录间隔，点击“开始记录”按键。

③施加围压，打开控制台上的“围压伺服”开关，在软件上输入合适的目标压力，点击“开始加压”按键，待围压读数值稳定。

⑤根据试验需要加入渗透压力。先关闭渗透进液或进气阀门，打开相应加压阀。在软件上液渗或气渗栏中输入合适的目标压力，点击“开始控制”按键，系统会自动将该压力加至目标值。同时可根据需要打开压力室上出液或出气阀门，并连接管路至其收集器。

⑥根据试验需要设置压力室内的温度。温度高于常温为制热，反之为制冷。制热，在温度显示器上设置温度下限值AL值为目标温度后，打开控制台上的制热开关；制冷，在温度显示器上设置温度上限值AH值为目标温度后，打开控制台上的制冷开关。每次设置中，AL值和AH值都需设置，AL值应小于AH值至少50度左右。

⑦根据需要待渗压或温度都达到目标值后可进行轴向加载，加载前给轴向荷载传感器读数清零。轴向加载前，先设置好合适的加载速率，再点击“上升”按键。

⑧轴向加载应采用应力保压控制，方法：在轴向控制栏中荷载控制上输入合适的目标压力，然后点击“开始加压”按键，系统会将轴向荷载加至目标值后自动保持该值（注意进行此操作过程中不能改变围压值）。

⑨试验进行到用户需要结束的阶段时，点击轴向控制栏中的“停止”按键，并点击“停止记录”按键。先卸渗压，再卸围压，最后轴向下降。安全卸压方法：先将当前压力加载至比较小的值（1MPa左右），再点击相应“停止”按键，最后打开相应排液阀门将该压力卸载至常压。注意：气渗压力卸载时，应先将压力卸载至比较小的值，关闭气源出气阀门，打开气渗作动器的进气阀门，保持其加压阀门处于打开状态，最后打开其放气阀门。

4、试验结束和拆样

①如前所述，依次卸载渗压、围压，最后点击“下降”按键。同时关闭控制台上的制冷或制热开关，并长按温控机电源按键使温控机停止工作，最后关闭其电源开关。

②待压力室降落至小车完全落于轨道后，拉出压力室。打开压力室底部的放水阀门，同时打开压力室顶部的出水排气阀门，将围压液体接出，倒入围压液体桶内循环使用。③关闭控制台上的“围压伺服”、“轴向伺服”、“液渗伺服”和“气渗伺服”开关。将油泵机上的压力调节旋钮逆时针旋转到底，按下“Motor Stop”按键。

④待压力室底部出水阀没有液体流出时，拆去保温罩和压力室螺母，用起吊部件将压力室外罩吊起。

⑤拆除试样，并将沾在试样底座和试样帽上的残渣擦净。

⑥将压力室外罩落下，放置于压力室底座上，以备下次使用。

⑦拷贝试验数据，整理仪器，关闭工控机，依次关闭控制台电源开关、温控机电源开关、油泵电源开关和总电源开关。