| 仪器设备名称 | 高应力等复杂条件下岩体多场试验平台 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 1. 试验前预处理：钻取岩样，用NYL-600型压力试验机对岩样进行劈裂，选取裂隙较好的岩样进行试验；用硅胶、热缩套等充分包裹好岩样好，装入压力室腔体内。 2. 试验的加载过程： - 启动油泵：检查油箱中液压油是否足够，进入手动控制系统，打开总卸荷开关，给整个系统加载油源。 - 抬升中板：试样包好好，将由渗板和岩样的整个试件放入压力室底座，打开渗流出口开关，手动加载轴向荷载，抬升中板至试件距离传立柱10mm左右。 - 安装压力室腔体：打开提升缸下腔供油（下）开关，让腔体靠自重下降至压力室平台，再将大螺母拧紧。 - 预加轴压： 为将含裂隙岩芯、渗板、传力柱的渗流通路连城一体，隔开渗压与围压，防止加了围压油后围压油进入渗流通道，施加一定轴压。 - 围压注油： 打开压力室顶端排气孔，保证围压放油开关处于关闭状态，打开围压注油开关，给压力室腔体注油，当压力室顶端出油时，说明油注满，关闭围压注油开关，停止注油。关闭压力室顶端排气孔，打开围压放油，将压力室腔体内多余的油和压力释放掉，直至围压值为零，顶部排气孔打开后没有出油为止。 - 加载围压、轴压：将控制面板上旋钮调到自动档，打开轴压供油、轴压下腔供油和围压供油，在计算机软件中设置轴压、围压的目标荷载值及速率，加载围压、轴压至荷载稳定在目标值。 - 进行渗流通路的排气：打开油水转换箱面板上的供水、放水开关；并打开高压渗透1，2（上面一排4个）或者低压渗透1，2（下面一排4个）（开“低压渗透”时要将“放低压传感器转换”打开）；将渗透压1路的加压调速旋钮向右调到最大，按住出水1按钮，进行排水，当油缸声音停止或排水管不出水时水排完；按住注水1按钮，等油缸声音停止时注水完成，关闭加压调试，渗透压1路的排气完成。渗透压2路的排气操作同渗透压1路的排气。 - 加载渗透压力：多场耦合试验系统有三路渗透压加载系统，低渗透压量程0~0.4MPa；高渗透压量程0~30MPa以及中渗透压量程为0MPa～2MPa。打开油水转换箱面板上的供水、开关，根据施渗透压力的大小选取渗透通路，打开相对应的渗透压力加载开关，计算机控制渗透压力荷载的目标值及加载速率，加载至压力稳定。 3. 试验系统的温度控制： - 加热：打开加热系统开关，调节压力室内温度，加载至目标值并稳定； - 降温：开冷却系统开关，调整压力室内温度，加载至目标值并稳定。 4. 待渗流通道底端出水时，测定流量数据。 |  |